上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-3536-1型 克利夫兰开口闪点试验器

本仪器是于按照中华人民共和国标准GB/T 3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定  克利夫兰开口杯法》所规定的要求设计制造的，适用于测定除燃料油和开口闪点低于79℃外的石油产品和沥青的闪点和燃点。

一、主要技术特点

1、采用单片机控制技术和液晶屏幕显示，中文人机对话界面，加热功率连续无级可调，参数设置方便。

2、液晶显示屏具有提示菜单、提示式输入的操作界面，显示设置参数和实时显示试样温度及各试验参数，闪点出现时轻按记录键，显示屏显示并保留闪点值。

3、设计新颖，结构小巧，不锈钢台面美观，用户只需配上煤气或其它民用可燃气即可进行试验，使用方便，测试结果准确。

4、配有防风罩和火焰熄灭盖，符合燃点试验的要求。

本仪器最大的特点是：升温速率准确，仅需人工观察闪点是否出现，其余均由仪器自动完成，仪器的性价比高。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：   AC（220±10%）V、50Hz。

2、加热装置：   电炉加热，无明火，防爆，功率（0∼600）W连续可调，最高加热温度400℃。

3、温度控制：   单片机温度控制，升温速率符合GB/T 3536-2008标准要求。

4、温度显示：   液晶屏显示各种温度参数，显示值（0～400）℃，精度0.1℃。

5、划扫装置：   自动扫划。

6、温度传感器： PT100铂电阻温度传感器。

7、点火装置：   ⑴ 引火源：煤气（或其它民用可燃气）；

⑵ 喷口孔径：约0.8㎜。

8、环境温度：   (-10∼50)℃。

9、相对湿度：   ≤85%。

10、整机功耗：  不大于650W。

11、外形尺寸：  340㎜×320㎜×450㎜（长×宽×高、含传感器）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com